## アプリ仕様
GTP-10kシリーズ アプリケーション説明書 |  | Ver | 1.14
本アプリケーションはGTP-10000シリーズをPCから操作することができます。
また試験結果を表に記録してPSE試験などのデータとして使用できます。
パターン作成画面では１００個のパターンにモード、電圧/電流、判定条件の設定を作成します。編集ボタンを押してください
GPTシリーズから読み出したパターンを一覧で編集できます
設定できない項目はグレーアウトして表示されますので間違いが発生しません。
GPTシリーズに設定されたパターンの読み出し・書込みを行います。
試験開始を押して表示される試験画面では実際に通信を行い、検査終了後に結果を取り込みます。
試験は安全を考えて結果の取込みだけを行なうモードと制御も行なうモードがあります。（Controlのチェックで切替）
STARTボタンを押しても危険が無いように実行確認のダイアログを出します。
成績書はPSEの試験に使えるようにシリアルナンバー、外観検査、通電検査、総合判定の入力欄があります。（手入力です）
インターフェイスはUSB（RS-232C変換）、RS-232Cとなります。GP-IBは検証中です
RS-232C設定は9600bps固定です、GPT本体を9600bpsに設定してください。
RS-232Cで通信エラーが出る場合はアプリを修正して通信速度を下げると正常になることがあります。
ControlのチェックをオンにするとSTWシリーズを制御してテストを実行します、オフの場合は結果の取込のみです。
UploadはPatternをGPTへ転送します、DownloadはPatternをPCへ転送します。
USBを使用する場合はPCのデバイスマネージャで割り当てられたCOMポートを確認してください。
Uploadで設定エラーが表示される場合は変更前の設定条件にり発生していることがあります。再度Uploadしてみてください。
Ver1.10 | LAN対応
Ver1.12 | 文字列長修正不具合
Ver1.13 | LAN修正
Ver1.13B | RSを9600bpsへ
Ver1.14 | LAN用デリミタ修正

## report
Test Report（試験成績書）
担当者
温度 | 25℃
湿度 | 80%
検査品名
検査機種名
試験器機種名 | GPT-12004
試験器校正期限
試験日 | 試験時刻 | シリアルナンバー | 外観検査 | 耐圧検査 | 通電検査 | 総合判定 | MEAS応答

## Pattern
単独試験設定 GPT-10K
STEP | NAME | MODE | VOLT/ CURR | HISET | LOSET | TTIME | FREQ | REF | ARC CURRENT | ARC Function | ARC SPEED | RAMP UP | WAIT TIME | RAMP DOWN | GROUND MODE | MAX HOLD | PASS HOLD | INIT VOLT | CONTACT CHECK | ZERO CHECK | STOP ON IR MODE
ACW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
DCW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
IR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○
GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○
CONT | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
0 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 3.1 | OFF | NORMAL | 5 | 1 | 3 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
1 | MANU_NAME | DCW | 0.1 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 3 | OFF | FAST | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
2 | MANU_NAME | IR | 0.1 | 10.00G | 0.1M | 5 |  | 0.0M |  |  |  | 5 | 0 | 0 | OFF | OFF | 0.5 |  | OFF |  | STOP_ON_FAIL
3 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 6 | 0 | 10 | 60 | 0 | 2 | OFF | SLOW | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
4 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 10.9 | 60 | 0 | 1.01 | ON_STOP | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
5 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_STOP | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
6 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_STOP | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
7 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_STOP | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
8 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_STOP | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
9 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_STOP | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
10 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_STOP | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
11 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_STOP | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
12 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_STOP | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
13 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_STOP | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
14 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_STOP | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
15 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_STOP | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
16 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_STOP | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
17 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_STOP | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
18 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
19 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
20 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
21 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
22 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
23 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
24 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | FAST | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
25 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
26 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
27 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
28 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
29 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
30 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
31 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
32 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
33 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
34 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
35 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | FAST | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
36 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
37 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
38 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
39 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
40 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
41 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
42 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
43 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | FAST | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
44 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
45 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
46 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
47 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
48 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
49 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
50 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
51 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
52 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
53 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
54 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
55 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
56 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
57 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
58 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
59 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
60 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
61 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
62 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
63 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
64 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
65 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
66 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
67 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
68 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
69 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
70 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
71 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
72 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
73 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
74 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
75 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
76 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
77 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
78 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
79 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
80 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
81 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
82 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
83 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
84 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
85 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
86 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
87 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
88 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
89 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
90 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
91 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
92 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
93 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
94 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
95 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
96 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
97 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
98 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
99 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 60 | 0 | 1.01 | ON_CONT | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF
100 | MANU_NAME | ACW | 3 | 10 | 0 | 2 | 60 | 0 | 10.1 | ON_STOP | NORMAL | 0.1 | 0 | 0 | ON | OFF | 0.5 | 0 | OFF

## SWEEP
STEP | MODE | V SET | HI SET | TOTAL DATA
Data | Index | READ V | READ I | TIMER

## Sheet1 (hidden)
|  |  | ACW | DCW | IR | GB | CONT |  | 初期値 | 設定パラメータ | 応答パラメータ
2 | T1 | STEP | MANU:STEP | MANU:STEP | MANU:STEP | MANU:STEP | MANU:STEP |  | 0
3 | T2 | NAME | MANU:NAME | MANU:NAME | MANU:NAME | MANU:NAME | MANU:NAME |  | MANU
4 | C1 | MODE | MANU:EDIT:MODE ACW | MANU:EDIT:MODE DCW | MANU:EDIT:MODE IR | MANU:EDIT:MODE GB | MANU:EDIT:MODE CONT |  | ACW | ACW/DCW/IR/GB/CONT | ACW/DCW/IR/GB/CONT
5 | T3 | VOLT/CURR | MANU:ACW:VOLT | MANU:DCW:VOLT | MANU:IR:VOLT | MANU:GB:CURR | - |  | 1
6 | T4 | HISET | MANU:ACW:CHIS | MANU:DCW:CHIS | MANU:IR:RHIS | MANU:GB:RHIS | MANU:CONT:RHIS |  | 42 | 単位付き | 単位付き
7 | T5 | LOSET | MANU:ACW:CLOS | MANU:DCW:CLOS | MANU:IR:RLOS | MANU:GB:RLOS | MANU:CONT:RLOS |  | 0 | 単位付き | 単位付き
8 | T6 | TEST TIME | MANU:ACW:TTIME | MANU:DCW:TTIME | MANU:IR:TTIME | MANU:GB:TTIME | MANU:CONT:TTIME |  | 60 | 数値またはOFF | 単位付き数値または"TIME OFF"
9 | C2 | FREQ | MANU:ACW:FREQ | - | - | MANU:GB:FREQ | - | C2 | 50 | 50/60 | 50/60
10 | T7 | REF | MANU:ACW:REF | MANU:DCW:REF | MANU:IR:REF | MANU:GB:REF | MANU:CONT:REF |  | 40 | 単位付き | 単位付き
11 | T8 | ARC CURRENT | MANU:ACW:ARCC | MANU:DCW:ARCC | - | - | - |  | 80 | 単位付き | 単位付き
12 | C3 | ARC Function | MANU:ACW:ARCF | MANU:DCW:ARCF | - | - | - | C3 | OFF | OFF/ON_CONT/ON_STOP | ARC OFF/ARC ON CONT/ARC ON STOP
13 | C4 | ARC SPEED | MANU:ACW:ARCS | MANU:DCW:ARCS | - | - | - | C4 | NORMAL | FAST/NORMAL/SLOW | FAST/NORMAL/SLOW
14 | T9 | RAMP UP TIME | MANU:RTIME | MANU:RTIME | MANU:RTIME |  |  |  | 1 | 単位付き秒 | 単位付き秒
15 | T10 | WAIT TIME | MANU:ACW:WAIT | MANU:DCW:WAIT | MANU:IR:WAIT | - | - |  | 10 | 単位付き秒 | 単位付き秒
16 | T11 | RAMP DOWN TIME | MANU:ACW:RAMP | MANU:DCW:RAMP | MANU:IR:RAMP | - | - |  | 1 | 単位付き秒 | 単位付き秒
17 | C5 | GROUND MODE | MANU:ACW:GROUNDMODE | MANU:DCW:GROUNDMODE | MANU:IR:GROUNDMODE | - | - | C5 | ON | ON/OFF | ON/OFF
18 | C6 | MAX HOLD | MANU:ACW:MAXH | MANU:DCW:MAXH | MANU:IR:MAXH | MANU:GB:MAXH | - | C6 | OFF | ON/OFF | ON/OFF
19 | T12 | PASS HOLD | MANU:ACW:PASS | MANU:DCW:PASS | MANU:IR:PASS | MANU:GB:PASS | MANU:CONT:PASS |  | 1 | 数値またはON：無限 | 数値または"ON"
20 | T13 | INIT VOLT | MANU:ACW:INIT | MANU:DCW:INIT | - | - | - |  | 0
21 | C7 | CONTACT CHECK | MANU:ACW:CONTACT | MANU:DCW:CONTACT | MANU:IR:CONTACT | - | - | C7 | OFF | ON/OFF | ON/OFF
22 | C8 | ZERO CHECK | - | - | - | MANU:GB:ZEROCHECK | MANU:CONT:ZEROCHECK | C8 | OFF | ON/OFF | ON/OFF
23 | C9 | IR MODE | - | - | MANU:IR:MODE | - | - | C9 | TIMER | TIMER/STOP_ON_FAIL/STOP_ON_PASS | TIMER/STOP ON FAIL/STOP ON PASS
21 | T14 | GB:CONTACT | - | - | - | MANU:GB:CONTACT |  |  | 0